# FreeScan、5M、Trak系列自动化通讯协议

项目版本修改记录

| 序号 | 原版本号 | 更改后版本号 | 更改内容 | 更改人/日期 | 审批人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | A/1.0 | 1.初稿 | 张文科 | 李仲平 |
| 2 | 1.0 | A/2.0 | 修改通讯协议，适配OptimScan软件 | 贾芮 |  |
| 3 | 2.0 | A/3.0 | 修改通讯协议，适配FreeScan软件 | 杨佳炜 |  |

目录

FreeScan、5M、Trak系列自动化通讯协议	1

1. 通讯及配置文件需求	4

2. 通讯需求	5

1） 初始化	5

2） UE标定流程	6

① 进入标定	6

② 返回标定位置	6

③ 标定结束返回结果	6

④ 标定结束后退出标定界面	7

3） 5M标定流程	7

① 进入标定	7

② 标定采集	8

③ 标定计算	8

4） 扫描流程	9

① 模式选择(Trak、Combo)：	9

② 新建工程：	9

③ 亮度设置	10

④ 背景屏蔽设置（5M）	10

⑤ 扫描参数设置：	11

⑧ 切换扫描模式（UE）：	12

⑨ 启用添加框架点（UE）：	12

⑩ 开始扫描：	13

⑪ 暂停扫描(UE)：	13

⑫ 获取状态(UE)：	13

⑬ 获取RT(Trak)：	14

⑭ 点云优化：	14

5） 数据处理流程	15

① 网格封装：	15

② 保存数据：	15

③ 开始检测数据：	16

④ 结束检测数据：	16

3. 通信过程流程图	17

4. 日志等级设置	18

1）FreeScan系列	18

- 通讯及配置文件需求

- 背景：扫描仪支持的Socket网络协议TCP(连接模式)，保持和UE/Trak系列通用性,配置文件格式内容参照一下格式保持一致；

- 通讯协议：通信采用TCP/IP协议，用户需调用C接口启动通信服务端，默认IP地址为127.0.0.1,流程端口为603，通讯的指令格式以json字符串的形式，通讯字符以结束符“\0”结束；

- 配置文件注意事项：程序TCP/IP端口号、通信地址、扫描功能数据目录、外部导入框架目录、框架保存目录、点云保存目录、网格保存目录信息以结构体的方式二进制保存于程序根目录下的AutoConifg.bin中。结构体如下：

Struct AutoConfigData

{

int port;

char IP[64];

wchar_t ProjectPath[256];

wchar_t FramePath[256];

wchar_t SaveDataPointsAsc[256];

wchar_t SaveDataFrame[256];

wchar_t SaveDataStl[256];

};

无该文件时程序默认值为：

Port:3001

ProjectPath:D:\\test	(注意该路径写到一个已存在的目录（软件安装目录.\\sdkdata），字符串结尾没有\\标识)

FramePath:D:\\test\\Frame.p3

SaveDataPointsAsc:D:\\test\\Data.asc

SaveDataFrame:D:\\test\\Frame.p3

SaveDataStl:D:\\test\\Data.stl

每次接收新建工程保存数据等操作时会读取AutoConfig.bin文件中的数据刷新程序中的配置。

文件保存方式参考伪代码：

AutoConfigData ConfigData;

sprintf_s(ConfigData.IP,sizeof(ConfigData.IP),"127.0.0.1");

ConfigData.port=3001;

wsprintf(ConfigData.ProjectPath,L"D:\\test");

wsprintf(ConfigData.FramePath,L"D:\\test\\Frame.asc");

wsprintf(ConfigData.SaveDataPointsAsc,L"D:\\test\\Data.asc");

wsprintf(ConfigData.SaveDataFrame,L"D:\\test\\Frame.p3");

wsprintf(ConfigData.SaveDataStl,L"D:\\test\\Data.stl");

FILE* fp=fopen("D:\\test\\AutoConfig.bin","wb");

if(fp)

{

Fwrite(&ConifgData,sizeof(AutoConfigData),1,fp);

fclose(fp);

}

- Modbus协议说明。

- SDK使用502端口作为slave，503端口作为master。对于调用者来说，通过502端口向SDK发送命令，在503端口接收命令返回和其他消息，目前仅使用Holding Register进行通信。

- 涉及数值格式如果没有特殊说明，一律采用大端模式，例如：Holding Register[0] = 0x3344，Holding Register[1] = 0x1122， 联合起来表示表示十进制数287454020，也就是16进制的0x11223344‬。

- 涉及字符串格式如果没有特殊说明，一律采用字符串书写顺序对应寄存器地址从低到高顺序‬。比如Holding Register[0] = 0x3a64，Holding Register[1] = 0x745c，Holding Register[2] = 0x7365，Holding Register[3] = 0x0074表示C语言字符串"\x64\x3a\x5c\x74\x2f\x73\x74\x00"，也就是"d:/test"。文件名中的文件夹分隔符建议用“/”。注意：因为Modbus寄存器为2字节，因此字符串最后的\x00在偶数长度的字符串中是不存在的。

- 应用软件中的错误码用4字节表示。如果没有特殊说明，本文档中关于Modbus的错误码也采用4字节，格式参考上文数据格式说明。

- 由于Modbus协议不会重复传输不变数据，因此SDK接收端允许额外接收一个寄存器来标志重复命令。

- 通讯需求中的发送指的是客户程序向SDK发送数据，收到指的是客户程序从SDK接收到的数据。

- 通讯需求

- 初始化

发送命令：

{ "cmd: "init", }

返回命令:

{ "cmd": "initFinish", "type": "rep", "result": "failed"，//异常失败/“success”:初始化成功 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0001

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0001

- 寄存器地址：1-2，错误码，全0表示操作成功，数值数据格式请参考通讯及配置文件需求中的第4）点说明。

- 数据：0x0000，0x0000

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0012，序号，表示操作次数，会逐次递增循环使用

- UE标定流程

- 进入标定

发送命令：

{ "cmd: "beginCalib" }

返回命令:

{ "cmd": "beginCalibOk", "type": "rep", "result": "failed"， 异常失败/“success”:进入标定成功 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0002

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0000表示快速标定，0x0001表示出厂标定

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0002

- 寄存器地址：1-2

- 数据：0x0000，0x0000，全0表示成功，0x0001表示失败

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0012，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 返回标定位置

发送命令：

无需主动发送，进入标定后开始以顺序返回标定位置

返回命令:

{ "cmd": "calibPos", "type": "rep", "height":(int)1,//标定完成高度 "group":(int)1,//接下来进行标定组的组号，组号和高度不会同时发送 "result": "failed"，异常失败/“success”:无异常 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 收到的ModBus命令

- 标定格子通知：

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0005

- 寄存器地址：1 含义：标定到第几格，当前版本取值0-8，表示9个格子的标定情况。

- 数据：0x0001

- 标定组通知：

- 9个格子标定完成，则切换至下一组标定

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0004

- 寄存器地址：1 含义：标定到第几组，当前版本取值0-5，表示6个组标定情况。

- 数据：0x0002

- G标定结束返回结果

发送命令：

无需主动发送，标定步骤全部结束后自动进行计算，计算完毕后返回结果

返回命令:

{ "cmd": "calibFinished", "type": "rep", "camErr": (double)0.0,//标定误差，标定成功时返回 "result": "failed"，异常失败/“success”:标定成功 "calibErrorCode":{} //标定错误码，标定失败时返回 }

收到的ModBus命令

标定成功的条件下：

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x0003

寄存器地址：1 含义标定结果：0表示成功，1表示失败

数据：0x0000

寄存器地址：2 含义：标定残差，和寄存器3、4、5共同表示一个64位double数据。参考Modbus标定残差说明

数据：0x0000

寄存器地址：3 含义：标定残差

数据：0x0000

寄存器地址：4 含义：标定残差

数据：0x0000

寄存器地址：5 含义：标定残差

数据：0x0000

寄存器地址：6

数据：0x0012，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- Modbus标定残差说明

如下图：

根据上文描述，标定残差位于寄存器Holding Register2至Holding Register5。这个值解析出来为0x3F83AEB6EE514595，按照C/C++标准，这个值对应64位double数据：0.0096105853537292。

标定失败的条件下：

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x0003

寄存器地址：1

数据：0x0001 含义：0表示成功，1表示失败

寄存器地址：2

数据：0x0002，错误码个数，后面的寄存器为具体的错误码。为2时表示左右相机标定错误码，为4时表示之后还有2个为激光线标定错误码。

寄存器地址：3

数据：0x7000，左相机错误码前2字节

寄存器地址：4

数据：0x12B3，左相机错误码后2字节

寄存器地址：5

数据：0x7001，右相机错误码前2字节

寄存器地址：6

数据：0x12B4，右相机错误码后2字节

寄存器地址：7

数据：0x7100，左激光线错误码前2字节

寄存器地址：8

数据：0x12B3，左激光线错误码后2字节

寄存器地址：9

数据：0x7101，右激光线错误码前2字节

寄存器地址：10

数据：0x12B4，右激光线错误码后2字节

寄存器地址：11

数据：0x0112，序号，表示操作次数，会逐次递增循环使用。错误码寄存器后就是此值，因此会根据错误码的数量不同而位于不同的寄存器。

- 5M标定流程

- 进入标定

发送命令：

{ "cmd: "enterCalib" }

返回命令:

{ "cmd": "enterCalibFinish", "type": "rep", "result": "failed"：异常失败/“success”:进入标定成功 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 标定采集

发送命令：

{ "cmd: "calibCapture" }

返回命令:

{ "cmd": "calibCaptureFinish", "type": "rep", "curStep": 7, //当前采图步骤 "remainStep": 0, //剩余采图步骤 "result": "failed"：异常失败/“success”:标定采图成功 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 标定计算

发送命令：

{ "cmd: "calibCalculate" }

返回命令:

{ "cmd": "calibCalculateFinish", "type": "rep", "result": "failed"：异常失败/“success”:标定计算成功 //成功直接进入扫描，失败则直接返回到进入标定状态，可重新进行标定。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 扫描流程

- 模式选择(Trak、Combo)：

发送命令：

{ "cmd": "selectMode"， "selectType": (int)1， //选择模式 Trak设备0:跟踪模式 1:激光模式 Combo设备 0:激光模式 2:红外模式 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0006

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0000表示激光模式，0x0002表示红外模式

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0006

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0000，错误码低字。和寄存器地址2中的内容联合表示错误码，全0表示成功

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0000，错误码高字

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0012，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

返回命令:

{ "cmd": "selectModeFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/“success”:选择模式成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 新建工程

发送命令：

{ "cmd": "newProject"， "path": "D:\\test"， //如果为空，使用配置文件中ConfigData.ProjectPath路径，不为空则使用该路径 "name": "test" //保存的工程文件名UEP不需要此字段 }

返回命令:

{ "cmd": "newProjectFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/“success”:新建工程成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0007

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0001表示工程类型，0x0000表示激光扫描工程，0x0001表示散斑扫描工程，0x0002表示红外扫描工程

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0006表示path占用了几个寄存器

- 寄存器地址：3-N

- 数据：0x1234表示具体的path值，字符串数据格式请参考通讯及配置文件需求中的第4）点说明。

- 寄存器地址：N+1

- 数据：0x0004表示name值占用了几个寄存器

- 寄存器地址：N+2-M

- 数据：0x1234表示具体的name值，字符串数据格式请参考通讯及配置文件需求中的第4）点说明。

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0007

- 寄存器地址：1-2，错误码，数值数据格式请参考通讯及配置文件需求中的第4）点说明。错误码0表示操作成功。

- 数据：0x1001，0x0001

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0014，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 加载框架点文件（UE）：

发送命令：

{ "cmd": "loadFramework"， "FileName": "d:/test/fram.p3"框架点文件名称，注意：文件路径分隔符为/，不要进行异常文件尝试 }

返回命令:

{ "cmd": "loadFrameworkFinish", "type": "rep", "result": "success" 异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码，如果成功可能没有errorCode节点 }

- 亮度设置

发送命令：

{ "cmd": "setBrightness", "level": (int)1 //亮度设置范围1-10 }

返回命令

{ "cmd": "setBrightnessFinish", "type": "rep", "result": "failed"：异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0008

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0002表示亮度等级

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 背景屏蔽设置（5M）

发送命令：

{ "cmd": "setMaskBackground", "enable": (int)1 //是否开启背景屏蔽 1：开启 0：关闭 "level": (int)1 //背景屏蔽设置范围1-199(仅开启有效) }

返回命令:

{ "cmd": "setMaskBackgroundFinish", "type": "rep", "result": "failed"：异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 扫描参数设置：

发送命令：

{ "cmd": "setScanParas", "highSpeedMode"：(int)1，//UEP 可选项 是否打开高速模式，1，打开；0，不打开，注意，此参数只在新建工程后设置有效。 "laserType"：(int)1，//UE 可选项 激光线类型，0，交叉；1，平行线，2，单线 "objectType"：(int)1，//UE 可选项 扫描物体类型，0，普通；1，反光；2，黑色 "brightness"：(int)2，//UE 可选项 曝光时间档位，-1代表默认值，范围0-16 "alignMod": "marker"/"feature"/"frameMarker"，//5M "isScanPointcloud": (int)1 //5M 是否扫描点云，扫描点云必须存在已有框架点，已有框架点可通过扫描或导入 1：开启0：关闭(仅适用"frameMarker"模式) "isScanMarkers": (int)1 //5M 是否只框架点，1：开启 0：关闭(仅适用"frameMarker"模式) "isLoadP3": (int)1 //5M 是否导入框架点，1： 0：关闭(仅适用"frameMarker"模式) "loadP3Path": "D:\\test\\framedata.p3" //5M 导入框架点文件的全路径，如果为空，使用配置文件中ConfigData.FramePath变量的值(仅适用"frameMarker"模式) "hdr": (int)1 //5M 是否开启多曝光，1：打开 0：关闭 }

返回命令:

{ "cmd": "setScanParasFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

UE设备Modbus参数设置如下：

- 设置高速扫描模式

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0012

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0001，表示是否开启高速扫描模式，其中0x0001表示开启，0x0000表示取消开启。

- 设置激光线类型

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0013

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0001，表示激光线的类型，其中0x0000表示13线，0x0001表示5线、0x0002表示单线。

- 设置扫描物体类型

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0014

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0001，表示物体的类型，其中0x0000表示普通物体，0x0001表示反光物体。反光物体包含深色反光，具体含义可以参考对应的客户端用户手册。

- 设置亮度等级

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0015

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0001，表示具体的亮度等级，其中0x0000表示0级，0x0001表示表示0级，0x0002表示表示2级等等。亮度等级根据不同版本的软件、不同的设备可能包含了相机曝光、增益、LED灯亮度等多种组合，具体含义可以参考对应的客户端用户手册。

- 加载框架点

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0016

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0026，表示框架点文件名使用的寄存器个数。

- 寄存器地址：2-N

- 数据：0x0026 0x4142 0x4965，表示框架点文件名，字符串类型。

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x000A

- 寄存器地址：1-2

- 数据：0x0000，0x0000，全0表示成功，否则表示错误码

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0012，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 设置标尺文件（UE）

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0017

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0026，表示需要设置的标尺文件的个数

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0015，表示标尺文件文件名（含文件夹名称）的长度

- 寄存器地址：3-N

- 数据：0x0026 0x4142 0x4965，表示标尺文件文件名（含文件夹名称），字符串格式

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0017

- 寄存器地址：1-2，错误码，数值数据格式请参考通讯及配置文件需求中的第4）点说明。错误码0表示操作成功。

- 设置是否新增框架点

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0018

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0000表示取消新增框架点，0x0001表示设置新增框架点

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 修改点距（变点距业务）

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0019

- 寄存器地址：1

- 数据：点距的索引，对应客户端软件上的点距顺序

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 修改亮度选项

- 适用于框架点扫描、选择亮度高中低

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x001A

- 寄存器地址：1

- 数据：亮度的索引，0x0000低亮度、0x0001中等亮度、0x0002高亮度

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 设置强光模式

- 适用于物体自身发出高亮度光线的场景

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x001B

- 寄存器地址：1

- 数据：启用开关，0x0001启用强光模式、0x0000禁用强光模式

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 设置质量色谱

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x001C

- 寄存器地址：1

- 数据：启用开关，0x0001启用质量色谱、0x0000禁用质量色谱

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 切换扫描模式（UE）：

发送命令：

{ "cmd": "changeScanType"， "scanType": (int)1 //扫描模式，0，标志点；1，网格，2,摄影测量。注意，此参数只有在手工允许切换时生效、非手工允许模式下进行切换会导致未知后果。 }

返回命令:

{ "cmd": "changeScanTypeFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

发送的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000A

寄存器地址：1

数据：0x0000 扫描模式0x0000表示框架点扫描，0x0001表示网格扫描，0x0002表示摄影测量

收到的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000A

寄存器地址：1-2

数据：0x0000，0x0000。全0表示成功，否则表示具体错误码

寄存器地址：3

数据：0x0014，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 启用添加框架点（UE）：

发送命令：

{ "cmd": "addGlobalMarker"， "add": (int)1， //是否启用，0，禁用添加框架点；1，启用添加框架点。注意，此参数只有在手工允许切换时生效、非手工允许模式下进行切换会导致未知后果。此参数用于从摄影测量/框架点扫描模式切回到网格扫描时设置。 }

返回命令:

{ "cmd": "addGlobalMarkerFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/“success”:设置成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

发送的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000B

寄存器地址：1

数据：0x0000 扫描模式0x0001表示启用添加框架点，0x0000表示禁用添加框架点

收到的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000B

寄存器地址：1

数据：0x0000。操作之后的结果，0x0000表示未启用，0x0001表示启用

寄存器地址：2-3

数据：0x0000，0x0000。全0表示成功，否则表示具体错误码

寄存器地址：4

数据：0x0014，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 开始扫描：

发送命令：

{ "cmd": "startScan" }

返回命令:

{ "cmd": "startScanFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success":扫描成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

发送的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000C

收到的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x0004

寄存器地址：1

数据：0x0000。扫描状态，参考《XL-QER-RD-012_[SDK 2.0]_用户手册.docx》中的关于SNSDK_PRE_SCAN、SNSDK_PRE_SCANNING、SNSDK_SCAN等相关说明。

寄存器地址：2

数据：0x0015，序号，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 暂停扫描(UE)：

发送命令：

{ "cmd": "pauseScan" }

返回命令:

{ "cmd": "pauseScanFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success"：暂停完成。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

发送的ModBus命令

收到的ModBus命令

同⑧开始扫描章节

- 获取状态(UE)：

发送命令：

{ "cmd": "checkState" }

返回命令:

{ "cmd": "checkStateFinish", "type": "rep", "isScanning":(int)1， //是否是扫描状态 0非扫描 1扫描 "temperature":(float)34.0， //设备温度,上图可获取有效值 "error"：(int)0， //故障码 0无故障 "result": "failed"， 异常失败/"success"：获取成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

FreeScan会自动获取到扫描状态改变，参阅⑧开始扫描章节

- 获取RT(Trak)：

发送命令：

{ "cmd": "getRt", "enable":(int)1 //获取RT 0:停止获取 1:开始获取RT }

返回命令:

{ "cmd": "getRtFinish", "type": "rep", "result": "failed" ， 异常失败/"rotation:x1,x2...x9,translation:x1,x2,x3 :当RT无法计算时不返回任何值。注：在获取RT时设备处于开启的状态（如：扫描中/预扫描）。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

该功能暂未支持Modbus协议

- 点云优化：

发送命令：

{ "cmd": "globalOpt" //UE在框架点或摄影测量扫描暂停后进行优化不支持网格扫描模式时暂停后优化 }

返回命令:

{ "cmd": "globalOptFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success"：优化成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

发送的ModBus命令

寄存器：Holding Registers

服务器地址：1

寄存器地址：0

数据：0x000D

收到的ModBus命令

FreeScan会自动获取到扫描状态改变，参阅⑧开始扫描章节。

- 数据处理流程

- 网格封装：

发送命令：

{ "cmd": "mesh", "optimize"：(int)1，//UE需要 是否先进行网格优化 1优化 0不优化 "faceLimit":(int)20000000 //默认值20000000，输入其他值则代表封装的实际面片整数（最大值80000000） }

返回命令:

{ "cmd": "meshFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success"：封装成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

Modbus对于封装分成三部分：

- 应用封装

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x000E

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0002 滤波等级。0x0000表示不使用，0x0001表示标准滤波，0x0002表示中滤波，0x0003表示高滤波。

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0064 去孤立面参数。0x0000-0x0064，对应于10进制数0-100，0表示不使用去孤立面功能。参数具体含义可参考设备对应的客户端产品手册。

- 寄存器地址：3

- 数据：0x0001 是否限制显示面片数。0x0000表示不限制，0x0001表示限制。

- 寄存器地址：4-5

- 数据：0x0001，0x0089。 显示的最大面片数，仅在地址为3的寄存器数据为0x0001时有效。数值含义请参考通讯及配置文件需求中的Modbus协议说明部分。

- 寄存器地址：6

- 数据：0x0001 是否开启补小洞功能。0x0000表示不补小洞，0x0001表示补小洞。

- 寄存器地址：7

- 数据：0x000A 小洞周长，单位mm。仅在地址为6的寄存器数据为0x0001时有效。

- 寄存器地址：8

- 数据：0x0001 是否开启去尖刺功能。0x0000表示不去尖刺，0x0001表示去尖刺。

- 寄存器地址：9

- 数据：0x0001 是否开启标志点补洞功能。0x0000表示不对标志点形成的小洞进行补洞操作，0x0001表示对标志点形成的小洞进行补洞操作。

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x000E

- 寄存器地址：1-2

- 数据：0x0000，0x0000 全0表示成功，否则表示对应的错误码。

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0032，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 确认封装

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x000F

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 取消封装

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0010

- 该命令不会收到反馈的ModBus命令

- 保存数据：

发送命令：

{ "cmd": "saveData", "type":"asc"/"stl"/"p3", //保存数据类型 "path":"D:\\test", //保存文件目录，如果为空，使用ConfigData.ProjectPath "name":"data" //保存文件名 }

返回命令:

{ "cmd": "saveDataFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success"：保存成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

- 发送的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0011

- 寄存器地址：1

- 数据：0x0008 文件名称使用几个寄存器来保存。

- 寄存器地址：2-N1

- 数据：0x65f4，0x4142，0x4344，0x0045 文件名称，字符串格式。

- 寄存器地址：N1+1

- 数据：0x0006 文件所在文件夹用几个寄存器来保存。

- 寄存器地址：N1+1-N2

- 数据：0x6564，0x4162，0x4344，0x0045 文件所在文件夹，字符串格式。

- 寄存器地址：N2+1

- 数据：0x0040。仅低字节有效，按二进制书写顺序，各个位（8位一个字节的那种位）为1表示使用某种格式，为0表示补使用某种格式。格式的顺序依次为：*.asc、*.stl、*.obj、*.ply、*.p3、*.3mf、*.txt、*.csv。

- 收到的ModBus命令

- 寄存器：Holding Registers

- 服务器地址：1

- 寄存器地址：0

- 数据：0x0011

- 寄存器地址：1-2

- 数据：0x0000，0x0000 全0表示成功，否则表示对应的错误码。

- 寄存器地址：2

- 数据：0x0032，表示操作序号，会逐次递增循环使用

- 开始检测数据：

发送命令：

{ "cmd": "startInspect", "name":"D:\\3DAutoInspect\\ScanDataStl\\数据名称.stl" //检测文件名 }

返回命令:

{ "cmd": "startInspectFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"success"：开始检测数据成功。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

·配置文件auto_socket.ini的配置项；

timeout=120  //监控检测软件输出的csv文件时间单位s，在给定的时间内找不到文件为失败；

csv_row=5   // 读取csv文件具体的列，行的具体数量为默认连续出现无数据时停止读取数据；

该功能暂未支持Modbus协议

- 结束检测数据：

发送命令：

{ "cmd": "endInspect", }

返回命令:

{ "cmd": "endInspectFinish", "type": "rep", "result": "failed" 异常失败/"inspectOver:x1,x2,...xn" 读取成功 返回csv某列每个单元格中的值。 "errorCode":(int)0x0 //错误码 }

该功能暂未支持Modbus协议

- 通信过程流程图

- 日志等级设置

- 在scansoftwaresdk.ini中

1. sofrwareLogEnable=true/false 默认开，统一控制软件/通行证/固件升级/软件升级/信息收集 开关

2.syncServiceLogEnable=true/false 默认开，统一控制同步服务进程日志开关

暂不可设置等级，只有开关选项